## Sheet1
MC-21-A电阻箱出厂检测报告
生产厂家: 泸州泸电科技有限公司 官网: http://ldkj.ywtya.com
机身编号: | MC-21-A 20250522041 |  | 测试环境: | 温度:28°湿度:50%
测试日期: | 2026-07-30 |  | 测试人: | 江明友
测试设备: | 三杰 SJ2515P |  | 全档0位阻值: | 0.22Ω
说明:所有单位均为Ω 实测值为0位阻值归零后测试设备实显值,已除掉0位阻值,未排除设备自身误差 |  |  | 测试结果:
标称值 | 标称误差 | 合格范围 | 实测值 | 判断结果 | 备注
0.1 | 20% | 0.08~0.12 | 0.107 | PASS
0.2 | 20% | 0.16~0.24 | 0.202 | PASS
0.3 | 20% | 0.24~0.36 | 0.315 | PASS
0.4 | 20% | 0.32~0.48 | 0.431 | PASS
0.5 | 20% | 0.4~0.6 | 0.542 | PASS
0.6 | 20% | 0.48~0.72 | 0.625 | PASS
0.7 | 20% | 0.56~0.84 | 0.733 | PASS
0.8 | 20% | 0.64~0.96 | 0.823 | PASS
0.9 | 20% | 0.72~1.08 | 0.937 | PASS
1 | 5% | 0.95~1.05 | 1.024 | PASS
2 | 5% | 1.9~2.1 | 2.025 | PASS
3 | 5% | 2.85~3.15 | 3.031 | PASS
4 | 5% | 3.8~4.2 | 4.045 | PASS
5 | 5% | 4.75~5.25 | 5.061 | PASS
6 | 5% | 5.7~6.3 | 6.039 | PASS
7 | 5% | 6.65~7.35 | 7.009 | PASS
8 | 5% | 7.6~8.4 | 8.032 | PASS
9 | 5% | 8.55~9.45 | 9.031 | PASS
10 | 2% | 9.8~10.2 | 9.979 | PASS
20 | 2% | 19.6~20.4 | 19.982 | PASS
30 | 2% | 29.4~30.6 | 30.013 | PASS
40 | 2% | 39.2~40.8 | 39.965 | PASS
50 | 2% | 49~51 | 50.008 | PASS
60 | 2% | 58.8~61.2 | 59.965 | PASS
70 | 2% | 68.6~71.4 | 69.961 | PASS
80 | 2% | 78.4~81.6 | 79.939 | PASS
90 | 2% | 88.2~91.8 | 89.958 | PASS
100 | 2% | 98~102 | 100.01 | PASS
200 | 2% | 196~204 | 199.98 | PASS
300 | 2% | 294~306 | 299.76 | PASS
400 | 2% | 392~408 | 399.88 | PASS
500 | 2% | 490~510 | 499.97 | PASS
600 | 2% | 588~612 | 599.18 | PASS
700 | 2% | 686~714 | 700.75 | PASS
800 | 2% | 784~816 | 799.35 | PASS
900 | 2% | 882~918 | 900.85 | PASS
1000 | 2% | 980~1020 | 998.5 | PASS
2000 | 2% | 1960~2040 | 1999 | PASS
3000 | 2% | 2940~3060 | 2999 | PASS
4000 | 2% | 3920~4080 | 3997 | PASS
5000 | 2% | 4900~5100 | 4999 | PASS
6000 | 2% | 5880~6120 | 5995 | PASS
7000 | 2% | 6860~7140 | 6994 | PASS
8000 | 2% | 7840~8160 | 8001 | PASS
9000 | 2% | 8820~9180 | 9002 | PASS
10000 | 2% | 9800~10200 | 10003 | PASS
20000 | 2% | 19600~20400 | 19987 | PASS
30000 | 2% | 29400~30600 | 30002 | PASS
40000 | 2% | 39200~40800 | 39954 | PASS
50000 | 2% | 49000~51000 | 49971 | PASS
60000 | 2% | 58800~61200 | 59938 | PASS
70000 | 2% | 68600~71400 | 69928 | PASS
80000 | 2% | 78400~81600 | 80110 | PASS
90000 | 2% | 88200~91800 | 89853 | PASS
100000 | 2% | 98000~102000 | 100051 | PASS
200000 | 2% | 196000~204000 | 199880 | PASS
300000 | 2% | 294000~306000 | 300370 | PASS
400000 | 2% | 392000~408000 | 400110 | PASS
500000 | 2% | 490000~510000 | 499830 | PASS
600000 | 2% | 588000~612000 | 598850 | PASS
700000 | 2% | 686000~714000 | 700470 | PASS
800000 | 2% | 784000~816000 | 800360 | PASS
900000 | 2% | 882000~918000 | 903440 | PASS
1000000 | 2% | 980000~1020000 | 998420 | PASS
2000000 | 2% | 1960000~2040000 | 1988890 | PASS
3000000 | 2% | 2940000~3060000 | 2990900 | PASS
4000000 | 2% | 3920000~4080000 | 3982400 | PASS
5000000 | 2% | 4900000~5100000 | 5022600 | PASS
6000000 | 2% | 5880000~6120000 | 5994800 | PASS
7000000 | 2% | 6860000~7140000 | 6977000 | PASS
8000000 | 2% | 7840000~8160000 | 7953700 | PASS
9000000 | 2% | 8820000~9180000 | 8969900 | PASS
10000000 | 5% | 9500000~10500000 | 9973200 | PASS
20000000 | 5% | 19000000~21000000 | 20047000 | PASS
30000000 | 5% | 28500000~31500000 | 29778000 | PASS
40000000 | 5% | 38000000~42000000 | 39685000 | PASS
50000000 | 5% | 47500000~52500000 | 49583000 | PASS
60000000 | 5% | 57000000~63000000 | 59440000 | PASS
70000000 | 5% | 66500000~73500000 | 69250000 | PASS
80000000 | 5% | 76000000~84000000 | 79170000 | PASS
90000000 | 5% | 85500000~94500000 | 88950000 | PASS
100000000 | 20% | 80000000~120000000 | 98630000 | PASS
200000000 | 20% | 160000000~240000000 | 199300000 | PASS
300000000 | 20% | 240000000~360000000 | 292700000 | PASS
400000000 | 20% | 320000000~480000000 | 388100000 | PASS
500000000 | 20% | 400000000~600000000 | 479500000 | PASS
600000000 | 20% | 480000000~720000000 | 568100000 | PASS
700000000 | 20% | 560000000~840000000 | 648500000 | PASS
800000000 | 20% | 640000000~960000000 | 743500000 | PASS
900000000 | 20% | 720000000~1080000000 | 832700000 | PASS